# 水泥胶沙强度抗折试验机操作规程

1、保持杠杆平衡，在使用中要经常注意杠杆平衡，检查平衡是否松动并紧固好。

2、检查上下卡具是否在一中心线上，支撑圆柱是否干净、磨损、转动自由下卡具是否运动自由。

3、在将试块放入抗折夹具时要按水泥挡板放正，并调整夹具使杠杆有一个在试体折断时接近平衡状态的仰角。

4、试验：按上述几点检查后卡好试块即可开始试验，按启动电钮电机带动丝杠转动游铊从“0”开始移动加荷，当加到一定数值时试体折断，主尺一端定位触杆压开微机开关电机停转游铊停止，此时记下数值，就完成一次试验过程。

# SHT4106-G型微机控制电液伺服万能试验机操作规程

一、设备简介

采用双空间油缸下置结构，试台与下横梁之间为压缩空间，可实现对试样的压缩、弯曲等实验；下横梁与上横梁之间为拉伸空间，可实现对试样的拉伸试验。闭环伺服控制系统可自动精确地控制试验过程，并自动测量试验力、位移、变形等参数。

二、主要技术参数

- 最大试验力及测量范围：1000kN（0.5级），1%-100% FS；

- 试验力分辨力及示值相对误差：单向满量程的1/300000，±0.5%；

- 位移分辨力及示值相对误差：0.013mm，±0.5%；

- 拉伸夹头间最大距离：1000mm；

- 最大压缩空间：900mm；

- 钢绞线试样夹持规格：Φ9.0～Φ18mm。

三、开关机顺序

开机：显示器→打印机→计算机→DCS-300→启动试验软件→液压源

关机：液压源→退出试验软件→DCS-300→计算机→显示器→打印机

四、金属拉伸试验

1．在输入用户参数窗口中选择欲做的“试验方案”名，默认或输入“存盘名”；

2．输入试样尺寸、试样标距及相关参数；

3．选择拉伸夹具，然后通过操作盒操作，使上夹头将试样的上端夹紧并升降调整好下夹头夹持位置；

4．试验力清零；

5．夹紧下夹头；

6．装夹引伸计，绑好引伸计后记得轻轻的把引伸计上的插销拔出来（如没有引伸计，此步忽略）；

7．位移清零（第一次清零后，后面的试验此步可忽略）；

8．运行试验点击“”，软件自动切换到试验界面；

9．当变形达到试验方案设置的引伸计切换点时，程序有提示窗口，取下引伸计（如没有引伸计，此步忽略）；

10．试样拉断后试验结束，取下试样后将“加荷/快退”开关旋到“快退”，等活塞降到底后位移显示不再变化，将开关旋到“加荷”；

11．处理数据，并打印报告；如试验作废，点击“废除试验”；

12．如果此组还有其他的试样未做，但原始数据已经输好，重复3-10步；

13．若要做新试验，就点击软件最上方的“试验”再点“新试验”后重复1－10步；

14．做完试验，关闭软件。

五、压缩试验

1．在输入用户参数窗口选择欲做的试验方案名，默认或输入存盘文件名；

2．输入试样尺寸、试样标距及相关试验用户参数；

3．把试样放在两压板中间，通过操作盒调节横梁位置，上压板离试样上平面有10毫米左右时停止；

4．位移和试验力依次清零；

5．运行试验，软件自动切换到试验界面；

6．试验结束，结果显示在试验结果栏中；

7．点击“试样保护”大约十秒后将“加荷/快退”开关旋到“快退”，等活塞降到底后位移显示不再变化了，就可以将开关旋到“加荷”；取下试样；

8．打印试验报告；

9. 如做下一个试验，请点新试验；重复1~8步，做完试验，关闭软件。

六、注意事项

1．在开机后，应使工控机预热（15秒左右）；

2．当试样尺寸在夹具的临界尺寸时，尽量选用尺寸较小的一种；

3．安装夹块时，请务必将主机电源关闭以防误操作造成人身伤害；

4．请不要强行对不规则的试样进行试验；

5．夹持试样试请不要将手伸入钳口内，防止夹手；

6．升降活塞时请不要将头、手伸入两钳口之间；

7．试验过程中，请不要随意按控制面板和操作盒上的按钮，不要触碰引伸计的引线，以免对结果造成影响；

8．主机运行时试验人员请不要远离机器，遇到紧急情况按下急停开关；

10．开机状态下，严禁插拔任何接头！

11．每次拉断试样后必须先取下试样然后再打快退！

12．压缩试验时试样要尽量放在下压板的中心，下降横梁时一定不能让上压板接触到试样的上表面！

# HCT306E型机控制电液伺服压力试验机操作规程

操作规程

1、按软件启动方式进入软件。

2、在输入用户参数窗口选择欲做试验方案。

3、选择存盘方式。

4、测量试样尺寸。

5、输入试样尺寸及相关试验参数，可以一次输一个试样的尺寸，也可以一次输入所有试样尺寸。

6、试验力清零。

7、把试样放在压盘中间，通过操作盒调节横梁位置，通过肉眼观察，到上压盘离试样上平面还有一定缝隙时停止。

8、位移清零。

9、运行试验。软件自动切换到试验界面。

10、观察试验过程。

11、试验结束，在试验结果栏中，程序将自动计算出的结果显示在其中。

12、如还有试样，如已输入试样尺寸，请重复6－12步，如还未输入试样尺寸，请重复5－12步。

注意事项：

★请尽量将试样放在压盘的中心，如放偏的话对试验结果甚至是试验机都有影响。

★请小心调节横梁，使上压盘不要直接压到试样上，特别小心手不要放在压盘中间，以免造成事故。